Приложение 3

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Заместитель генерального директора- главный инженер |
|  | ООО «ПИТ «СИБИНТЭК» |
|  | _______________ А. Ф. Пульс |
|  | «____» ______________ 20___г. |

Техническое задание

на оказание услуг

Техническое обслуживание и метрологическое обеспечение оборудования

системы измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) №1531 на УПСВ Вареягского месторождения ООО «ПИТ «СИБИНТЭК»

- Общие сведения

Система измерения количества и показателей качества нефти №1531 (далее - СИКН) ООО «ПИТ «СИБИНТЭК» расположена в Тюменской области в Уватском районе, УПСВ Вареягского месторождения, Приграничного лицензионного участка. Ближайший к району проведения работ населенный пункт с ж/д сообщением станция Демьянская и аэропортами – г. Сургут 330 км, г.Тюмень – 496 км. Планируется использование круглогодичной дороги.

- Состав СИКН

№; Наименование; Ед.изм; Кол-во. 1; Блок технологический в блочно-модульном здании, в составе:; шт.; 1. 1.1; БФ (блок фильтров); шт.; 2. 1.2; БИЛ (блок измерительных линий) (1 рабочая, 1 контрольно-резервная); шт.; 2. 1.3; БКК (блок контроля качества); шт.; 1. 1.4; Трубопоршневая установка (ТПУ OGSB) 2 разряда; шт.; 1. 1.4; УППУ (узел подключения передвижной поверочной установки); шт.; 1. 2; Блок аппаратный, в составе:; шт; 1. 2.1; Шкаф ИВК «ИМЦ-07» v 8; шт; 1. 2.2; Шкаф вторичной аппаратуры; шт; 1. 2.3; Шкаф ПЛК; шт; 1. 3; Операторная, в составе; шт; 4. 3.1; Шкаф АРМ; шт; 1. 3.2; АРМ; шт; 4. 4; Индикатор фазового состояния (ИФС-1В-700М); шт; 2. 5.; Дренажная емкость учтенной нефти ЕД-12; шт; 1.

- Перечень средств измерений и системы обработки информации СИКН

Перечень средств измерений (далее - СИ), системы обработки информации (СОИ) и оборудования СИКН представлены в Приложении № 1.1 (Перечень СИ подлежащих поверке в 2027г) к настоящему Техническому заданию.

- Основные виды Услуг

Объем технического обслуживания систем измерений, определяет их владелец в соответствии графиками ТО (Приложение № 1.2 к ТЗ), с технологическими картами, разработанными на каждое средство измерений Исполнителем на основании требований инструкций (руководств) заводов (фирм)-изготовителей по эксплуатации системы измерений и отдельных изделий, входящих в их состав, а также на основании требований МИ 3081. Техническое обслуживание (ТО-1) ТО-1 производится силами службы КИПиА НГП: - внешний осмотр: проверка чистоты оборудования, отсутствия механических повреждений, герметичности, надежности крепления; - проверка наличия и целостности пломб и поверительных клейм; - проверка работоспособности СА и СИ; - проверка на отсутствие утечек, подтеков внешних уплотнений СА и СИ или отдельных его узлов; - проверка состояния, осмотр взрывозащищенного оборудования; - ревизия подводящих импульсных трубок (при наличии); - осмотр состояния кабелей на отсутствие механических повреждений, проверка целостности маркировки кабелей, восстановление маркировки (при необходимости); - проверка целостности заземляющих проводников, степени затяжки гаек; - внешний осмотр и ревизия оборудования АРМ-оператора (монитора, процессора, клавиатуры, принтера), очистка от пыли и грязи, тестирование; - проверка правильности и достоверности формирования в АРМ-оператора журнала событий, архива данных, трендов, отчетов, соответствия значений карте уставок; - внешний осмотр шкафов автоматики, состояния изделий, установленных в шкафах, состояния монтажа внутри шкафов, четкости маркировки, очистка от пыли, наличие пломб; - проверка наличия и целостности крепежных деталей, проверка степени их затяжки, при необходимости подтяжка; - проверка целостности стекол и шкал манометров, стеклянных термометров, отсутствия на них грязи и нефти, при необходимости очистка; - контроль перепада давления на фильтрах; - проверка наличия и состояния обменного фонда СИ; - проверка на отсутствие посторонних шумов при работе оборудования СИКН; - проверка работоспособности систем предупредительной и аварийной сигнализации СИКН с составлением акта по результатам проверки; - проверка работоспособности систем блокировок СИКН составлением акта по результатам проверки; - оформление результатов технического обслуживания записью в журналах и составлением актов. Неисправности, обнаруженные при проведении ТО-1, устраняются в порядке выполнения текущих ремонтов. Техническое обслуживание (ТО-2). В порядке выполнения ТО-2 производится: - работы в объеме ТО-1; - проверка напряжения питания на клеммах в стойке СОИ, проверка и подтяжка клемных соединений; - замена внешний уплотнений СА и СИ или отдельных его узлов; - проверка целостности уплотнений кабельных вводов электротехнического оборудования, клемных коробок; - ревизия автоматического пробоотборника, промывка, очистка от внутренних отложений, проверка целостности уплотнительных колец, манжет, замена (при необходимости), смазка трущихся частей; - оформление результатов технического обслуживания записью в журналах и составлением актов. Неисправности, обнаруженные при проведении ТО-2, устраняются в порядке выполнения текущих ремонтов. Техническое обслуживание (ТО-3). В порядке выполнения ТО-3 производится: - работы в объеме ТО-2; - подготовка к поверке СИ; - ревизия демонтированных СИ, очистка их внутренней полости от отложений, грязи, посторонних предметов, проверка на отсутствие механического износа отдельных деталей, при необходимости замена изношенных частей и деталей; - оформление результатов технического обслуживания записью в журналах и составлением актов. Контроль метрологических характеристик (КМХ) – выполнение КМХ средств измерений СИКН с утвержденным графиком. По итогам КМХ составление протокола, записью в журналах и составлением актов. В соответствии с МИ 2775-2002, МИ 3532-2015, РД 153-39.4-042 и утвержденным графиком. -КМХ МПР проводить по ТПУ (II разряда), 1 раз в 15 дней (±3 дня). Поверка средств измерений, СОИ, СИКН. В соответствии с МИ 3532-2015, ФЗ №102, приказом №2510 от 31.07.2020г., и утвержденным графиком. -ТПУ 1 раз в два года. -стеклянные термометры ТЛ 1 раз в три года. -остальные средства измерений, СОИ и СИКН один раз в год. Текущий ремонт СА и СИ (ТР) - ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности оборудования и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных его частей. В порядке выполнения текущих ремонтов производится отключение оборудования от электропитания, демонтаж оборудования, разборка с заменой изношенных и неисправных узлов и частей, сборка, монтаж, подключение к электропитанию, настройка. При текущем ремонте измерительного оборудования и приборов производится его демонтаж и замена на подготовленные в порядке ремонта, калибровки и государственной поверки (если требуется) из обменного фонда. Демонтированное измерительное оборудование и КИПиА направляется на ремонт и калибровку (подготовку к государственной поверке). Аварийно – восстановительные работы. К аварийно-восстановительным относятся внерегламентные работы, проводимые Исполнителем с целью оперативного восстановления работоспособности оборудования СА и СИ, поврежденного в результате произошедшей на производственном объекте Заказчика аварии или инциденте. После подачи заявки аварийно–восстановительные работы организуются немедленно и должны проводиться в объемах, обеспечивающих восстановление оборудования. Время на устранение заявки не более 6 часов, с момента подачи заявки. При текущей эксплуатации оборудования подрядная организация обеспечивает: - обеспечение бесперебойной работы Оборудования, в установленных Договором пределах; - по согласованию с заказчиком проведение корректировок уставок срабатывания систем предупредительной и - аварийной сигнализации и систем блокировок, в соответствии с технологическим регламентом, техническими - характеристиками СИ и результатами поверки СИ; - техническое обслуживание, текущую наладку, ремонт введенного в эксплуатацию Оборудования в установленных Договором пределах; - составление инструкций и процедур, необходимых для технического обслуживания Оборудования; - формирование и выполнение графиков на техническое обслуживание Оборудования; - формирование и выполнение графиков проведения проверок систем сигнализации и блокировок, корректности работы алгоритмов обработки и управления; - формирование и соблюдение графиков поверки средств измерений СИКН; - проведение контроля метрологических характеристик (КМХ) средств измерений, входящих в состав СИКН; - проведение поверки средств измерений, входящих в состав СИКН; - ремонт средств измерений в специализированных сервисных центрах и на заводах-изготовителях (поверка СИ после ремонта обязательна); - поверка массовых расходомеров СИКН осуществляется по месту эксплуатации поверочной установкой Заказчика (ТПУ СИКН); - поверка ТПУ СИКН осуществляется по месту эксплуатации поверочной установкой Исполнителя (согласно графика поверки); - поверка поточных преобразователей плотности (ПП) и поточных влагомеров осуществляется по месту эксплуатации либо в лаборатории Исполнителя на оборудовании Исполнителя. - расходные материалы, использованные при текущем техническом обслуживании, входят в стоимость работ (ветошь, уплотнительные материалы, манжеты, чистящие средства и т.д.); - проведение поверки СИ, установленных на технологической площадке СИКН; - анализ потребности и формирование заявок на приобретение материалов и оборудования, в том числе для обменного фонда, согласование заявок с Заказчиком; - оформление результатов поверки СИ: свидетельства, протоколы, паспорта, формуляры; - внесение, по заявкам Заказчика, изменений в программное обеспечение, с целью устранения замечаний и недоработок, выявляемых в процессе эксплуатации СИКН. - ведение эксплуатационной документации на Оборудование – журналы ТО, акты, протоколы КМХ, формуляры СИ; - обеспечение бесперебойной работы средств измерений и узлов в целом; - устранение недостатков по результатам проверок инспектирующих органов; - корректировка и проверка работы Оборудования по замечаниям Заказчика, в том числе проведение внепланового КМХ массовых расходомеров, плотномера, влагомера СИКН; - анализ сбойных и нештатных ситуаций, выявленных в процессе эксплуатации Оборудования, с предоставлением аналитического отчёта; - обучение специалистов Заказчика в целях обеспечения правильной эксплуатации Оборудования СИКН; - внеплановые поверки СИ и ремонты СИ выполняются по факту выхода оборудования из строя или по факту некорректных показаний, на основании актов расследования причин и за счёт виновной стороны; - приобретение поверочных газовых смесей (ПГС), требуемых для периодических поверок обслуживаемых Исполнителем газосигнализаторов (сигнализаторов загазованности), установленных в помещениях (на площадке), где размещается СИКН; - организационно-технические мероприятия (ОТМ) по подключению, переподключению, прокладке кабельной продукции, сборке шкафов управления, переносу оборудования, корректировке программного обеспечения контроллеров систем выполняются в рамках технического обслуживания. - графики формируются подрядной организацией и согласовываются с Заказчиком не позднее 12 января 2027 г. - подрядная организация обеспечивает своими силами и за свой счет транспортировку персонала/ материалов/оборудования (в том числе в ремонт, (поверку) и обратно на завод изготовитель либо в сервис центр), а также оформление пропусков на объект. Указанные расходы подрядной организации не подлежат возмещению Заказчиком. Ремонт, поверка средств измерений: Подрядная организация осуществляет: - транспортировку средств измерений до места ремонта или поверки и обратно, а также доставку поверочного оборудования для выполнения работ по поверке СИ на месте эксплуатации. - оформление результатов поверки: свидетельства, протоколы, паспорта, формуляры; - организационные мероприятия по ремонту, поверке оборудования в специализированных сервисных центрах и на заводах-изготовителях в установленных Договором и согласованных с Заказчиком объемах; - поверку СИ осуществляют в поверочных лабораториях (ЦСМ), на месте эксплуатации средств измерений, лабораториях юридических лиц, аттестованных на право поверки в установленном порядке, либо в собственных лабораториях подрядной организации, имеющих необходимые разрешительные документы на осуществление данной деятельности; - внеплановые поверки и калибровки средств измерений выполняются только по письменным заявкам Заказчика по факту метрологического или технического отказа в межповерочном (межкалибровочном) интервале, нарушения целостности пломб и оттисков, установленных поверителем; - затраты на выполнение внеплановых работ несет Исполнитель, если метрологический или технический отказ СИ произошел из-за низкого качества техобслуживания, некачественного ремонта (если ремонт выполнял Исполнитель) или по вине персонала Исполнителя; - Исполнитель обязан иметь собственные эталоны и оборудование, необходимые для поверки СИ или привлечь специализированные предприятия, аттестованные и/или аккредитованные в установленном порядке.

- Дополнительные работы

- При необходимости, внесение дополнений, изменений в инструкцию по эксплуатации СИКН с дальнейшим согласованием с Заказчиком и Принимающей стороной. - Участие в проверках СИКН представителей Заказчика и Принимающей стороны. - Устранение замечаний проверок Заказчика и Принимающей стороны. Проведение внеочередного КМХ СИ СИКН №1531 по требованию сдающей или принимающей сторон.

- Цель оказания Услуг

- Настоящее техническое задание определяет область необходимых работ по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению, ремонту, разработке нормативной документации и поверке систем измерений нефти (рабочие эталоны расхода) на СИКН №1531 УПСВ Вареягского месторождения ООО «ПИТ «СИБИНТЭК». - Техническое задание на оказание услуг предназначено для юридических лиц, выполняющих техническое обслуживание, метрологическое обеспечение, ремонт и поверку систем измерений, средств измерений и поверочных установок (рабочих эталонов расхода). - Основная цель технического обслуживания - обеспечение работоспособности (при использовании по назначению) системы измерений, входящих в их состав отдельных СИ с погрешностями, не превышающими нормированных (установленных) для их пределов допускаемой погрешности, и обеспечение безотказной эксплуатации механического и электротехнического оборудования, входящего в состав СИКН. - Техническое обслуживание является плановым мероприятием и устанавливает обязательное выполнение объемов работ, предусмотренных видом ТО, и в сроки согласно интервалу проведения ТО. - Объем услуг по ТО дополнительно включает в себя поверку средств измерений по месту эксплуатации, либо в лаборатории подрядной организации на оборудовании подрядной организации. - Исполнитель обязан предоставить Перечень эталонов и оборудования при формировании пакета с коммерческим предложением. Доставку и сохранность эталонов для оказания услуг по месту эксплуатации на объекты Исполнителя организация осуществляет самостоятельно.

- Требования по выполнению сопутствующих услуг и условий

- Оказывать услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. - Обеспечить надлежащее качество оказываемых услуг, руководствуясь принципами квалифицированности и добросовестности. - Учитывать при оказании услуг требования к рациональности ведения хозяйственной деятельности Заказчика. - Привлекать к оказанию услуг персонал (включая целевых инженерно-технических работников), имеющий достаточную квалификацию для оказания услуг и в количестве, соответствующем объёмам выполняемых работ. - Производить работу по предупреждению, ликвидации и учету аварий. - Все работы, связанные с полным или частичным отключением систем должны быть согласованы с представителем Заказчика заранее и проведены в кратчайший срок. - Уведомлять Заказчика не менее чем за 30 дней о невозможности частичного или полного выполнения взятых на себя обязательств и не менее чем за 3 месяца в случае намерения прекратить оказание услуг досрочно. - Содержать в надлежащем порядке обслуживаемое оборудование. После проведения регламентных работ производить уборку рабочего места (территории). Обеспечивать сохранность переданного Подрядчику для оказания услуг имущества (включая оборудование, материалы). - Немедленно извещать Заказчика об обнаруженных технологических авариях и пожарах на объектах Заказчика. - Во время нахождения на производственной территории строго соблюдать существующие экологические требования, санитарные нормы, нормы безопасности труда, правила пожарной безопасности и охраны окружающей среды, а также соблюдать действующие на предприятии Заказчика регламенты, инструкции, технические условия, направленные на обеспечение безопасности труда и пожарной безопасности. Обеспечить наличие и использование работниками Исполнителя необходимых средств индивидуальной защиты. - Обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях либо угрозах их возникновения в процессе производства работ, незамедлительно ставить в известность представителя Заказчика. - Организовывать за свой счет создание резерва необходимых для оказания услуг и безаварийной работы объектов материалов. - Предоставлять гарантию на выполненные работы и на замененные узлы и детали. - Использовать при проведении Работ по настоящему Техническому заданию исключительно сертифицированные материалы и оборудование, если в отношении них предусмотрена обязательная сертификация. - Организовывать проведение опасных, огневых и других работ, выполняемых на взрывопожароопасных объектах Заказчика по нарядам-допускам на основании действующих правил, инструкций, а также мер безопасности, изложенных в наряде-допуске. - Не передавать информацию и документы, полученные от Заказчика третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. - Эксплуатировать оборудование в строгом соответствии с его техническими характеристиками и паспортными данными.

- Нормативное обеспечение оказания Услуг

- Исполнитель обеспечивает: - эксплуатационной документацией на оборудование и ПО, требованиями и рекомендациями заводов-изготовителей; - планами – графиками производства работ (в том числе по подготовке объектов к эксплуатации в осенне-зимний период и прочие мероприятиями); - графиками поверки СИ; - требованиями: - «МИ 3081-2007. Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Системы измерений количества и показателей качества нефти, светлых нефтепродуктов и жидких углеводородов. Техническое обслуживание и ремонт. Основные положения»; - «МИ 3532-2015. Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Рекомендации по определению массы нефти при учетных операциях с применением систем измерений количества и показателей качества нефти»; - требованиями Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; - нормативными и эксплуатационными документами необходимыми для проведения поверок и ремонта средств измерений, разработки нормативной документации; - требованиями Приказа Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 "Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке"; - нормативной документацией, используемой при поверке, ремонте СИ (ГОСТ, Методики поверки на СИ), требованиями для разработки НД; - Все работы должны осуществляться специалистами подрядной организации в соответствии требованиями Заказчика при проведении работ на территории Заказчика; - Персонал подрядной организации должен быть в обязательном порядке обеспечен инструментом, спецодеждой и аттестован по охране труда, промышленной безопасности (области аттестации А; Б2 и Б7), пожарно-техническому минимуму, электробезопасности (не менее 3 группы) и безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте.

- Опыт оказания Услуг

- Сотрудники подрядной организации должны иметь достаточную квалификацию для проведения технического обслуживания. При заключении договора квалификация должна быть подтверждена документами в соответствии с действующим законодательством РФ (сертификаты, удостоверения и т.д.); - Наличие в штате квалификационных инженерно-технических работников и специалистов, имеющих опыт выполнения работ не менее 4-х лет.

- Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче Услуг

- Результаты по оказанию услуг по ТО оформляются в актах, журналах, формулярах в сроки, определённые утверждёнными Графиками. - Результаты поверки подрядная организация оформляет и предоставляет Заказчику в виде свидетельств о поверке на СИ, извещение о непригодности к применению СИ, протоколов поверки СИ, записей в паспортах на СИ, формулярах на СИ в соответствии: с Приказом №2510 от 31.07.2020г. (с учетом разъяснений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии); Правилами по метрологии; Методиками поверки на СИ и др. нормативными документами в области метрологии. - Разработанные нормативные документы должны быть предоставлены по формам и в соответствии с требованиями Правил, МИ, ГОСТ и др., зарегистрированными и аттестованными в установленном порядке.

- Особые условия

- Наличие сертифицированных лабораторий (для выполнения метрологических работ (поверка, калибровка и ремонт средств измерений); - Наличие техники, оборудования (отвечающего установленным требованиям настоящего технического задания); - Наличие свидетельств и разрешений о допуске к оказанию услуг; - Согласие на соблюдение требований Заказчика в области промышленной безопасности, технических и технологических регламентов, охраны труда и охраны окружающей среды, системы управления транспортной безопасностью; - Исполнитель обязан иметь собственные эталоны и оборудование, необходимые для поверки СИ или привлечь специализированные предприятия, аттестованные и/или аккредитованные в установленном порядке; - Исполнитель самостоятельно определяет численность персонала, необходимого для оказания услуг по техническому обслуживанию (Приложения №1); - Документы, подтверждающие право на осуществление деятельности по поверке средств измерений (собственные и/или привлекаемых организаций, аттестованных/аккредитованных в установленном порядке) и на выполнение работ по автоматической пожарной сигнализации; - Исполнитель обеспечивает за свой счет наличие на месте производства работ офисного, складского и слесарного помещения, необходимого для проведения технического обслуживания, ремонтных работ, хранения документации, резервного фонда оборудования, запасных частей и материалов; - На период выполнения работ/оказания услуг по договору Исполнитель обязуется за счет собственных средств обеспечить организацию питания собственного персонала на Объектах Заказчика, а также обеспечить своих работников непосредственно питанием; - Наличие техники по доставке персонала на производственные объекты, для выполнения аварийных заявок, как в рабочее, так и в не рабочее время; - Формирование предложений по пере(до)оснащению системы измерений, направленных на повышение её технической и метрологической надежности, оформление данных предложений в виде отчёта; - Эксплуатация оборудования в строгом соответствии с его техническими характеристиками и паспортными данными; - Самостоятельно организовывать взаимодействие с соответствующими службами сторонних поставщиков услуг; - Рассмотрение рабочих проектов реконструкции системы измерений с выдачей замечаний и предложений на проектные решения. - Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг в полном объеме.

- Сроки выполнения работ

Начало: с 01.12.2027г., окончание 31.12.2027г.

Начальник ОАиМ                                                                       Керкало З.А.