В 2027 году в технологические карты планируется добавить следующие работы (на примере СИКН № 260 ПСП «Черновское»):

- ТО-1 контроллеров измерительных (FloBoss, применяемых для ведения учетных операций)

Причина: участившийся сбой синхронизации системного времени на контроллерах (основном, резервном), что отражается в замечаниях со стороны проверяющих организаций.

Организована работа по замене элементов питания на контроллерах.

- КМХ РМ на 1 шт. (соответственно увеличивается КМХ поточного плотномера, поточного вискозиметра, поточного влагомера, так как перед КМХ РМ мы обязаны провести КМХ СИ отвечающих за качество нефти)

Причина: по статистике прошлых лет иногда возникают ситуации, когда проверяющие организации требует результаты внеочередного КМХ РМ (например: по результату поверки РМ и в п.6.4 Инструкции по эксплуатации СИКН указаны дополнительные требования)

- ТО-3 преобразователя температуры для обменного фонда

Причина: после демонтажа преобразователя температуры на поверку или ремонт, для возможности дальнейшей эксплуатации измерительной линии СИКН необходима установка резервного с действующим сроком поверки. Во время ТО-3 выполняется поверка.

- ТО-3 контроллеров технологических (Modicon, применяемых для вторичной аппаратуры расходомеров в БИК и для технологических переключений запорной и управляющей арматуры)

Причина: Так как расход в БИК является одним из критериев определения представительности пробы нефти, то он должен быть поверен с периодичностью 1 раз в 1 год. Во время ТО-3 выполняется поверка. Технологическая карта будет аналогичная как для измерительного контроллера FloBoss.